体成分分析装置

仕様書

令和８年１月

地方独立行政法人大阪府立病院機構

大阪急性期・総合医療センター

１　調達物品及び構成内訳

体成分分析装置　一式

【機器構成】

1-1 体成分分析装置

1-1-1 測定対象： 身長 110～220cm、年齢 6歳以上

1-1-2 分類： 管理医療機器(クラス II)

1-1-3 測定時間： 約30秒 ※研究モード時 約60秒

1-1-4 装置重量： 2.8kg ※移動用カート装着時 15.8㎏

1-2 データ管理ソフト

1-2-1 体成分分析装置で計測したデータを管理するソフトフェア

1-3 専用ノートパソコン

1-3-1 データ管理ソフトをインストールする専用PC

1-4 握力計

２　調達物品に備えるべき技術的要件

2-1 体成分分析装置

2-1-1 測定方法は6種類(5kHz・50kHz・250kHz・500kHz・1000kHz・3000kHz)の周波数で5つの部 位(右腕・左腕・体幹・右脚・左脚)のインピーダンスを測定していること。

2-1-2 電極方式は8点接触式電極法の装着式電極を採用し、半永久的に使用可能であること。 2-1-3 体成分の算出に経験変数(人種・性別・年齢・体型)を排除していること。

2-1-4 測定項目は全身及び部位別の情報として体水分量・細胞内水分量・細胞外水分量・細

胞 外水分比(ECW/TBW)・筋肉量・体脂肪量を、全身のみの情報として体重・BMI・体脂肪 率・除脂肪量・タンパク質量・ミネラル量・骨ミネラル量・骨格筋量・体細胞量・基礎代謝量・ 水和率(TBW/FFM)・除脂肪指数(FFMI)・体脂肪指数(FMI)・骨格筋指数(SMI)・適正体重・ 筋肉調節・脂肪調節・体重調節・その他研究項目を表示可能であること。

2-1-5 測定姿勢は仰臥位・座位・立位の中で択一して体成分測定が可能であること。

2-1-6 電撃に対する保護の形式はクラス I 機器であること。

2-1-7 ディスプレイは 1280×800 10.1inch カラーTFT LCD を有し、進捗状況や測定結果

の表示 が可能であること。

2-1-8 入力ボタン及びタッチパネルにて入力が可能であること。

2-1-9 プリンター及びサーマルプリンターを直接接続して測定結果用紙が印刷できること。

2-1-10 測定結果の保存は 100,000 件まで可能であること。

2-1-11 USB メモリーへデータの CSV 出力が可能であること。

2-1-12 入力情報と主な測定結果を二次元コードとして出力可能であること。

2-1-13 5kHz・50kHz・250kHz の全身及び部位別位相角が測定可能であること。

2-1-14 音声ガイダンスによる測定が可能であること。

2-1-15 外付けバッテリーを保有し、コードレス測定が可能であること。

2-2 データ管理ソフト

2-2-1 体成分分析装置のデータを蓄積管理し、外部出力が可能であること。

2-2-2 体成分分析装置で測定したデータを即時に保存でき、装置に溜めてコピーして保存す

るこ とも可能であること。

2-2-3 体成分分析装置の測定項目が全て表示可能であること。

2-2-4 測定項目は履歴グラフで表示され、経時変化がみられること。

2-2-5 印刷は単回結果用紙と履歴結果用紙の両方が可能であること。

2-2-6 エクセル形式へのデータ変換が可能であること。

2-3 専用ノートパソコン

2-3-1 OS が MS Windows 10 または 11 であること。

2-3-2 CPU が：1.8GHz 以上のプロセッサであること。

2-3-3 HDD が 10GB 以上の空き容量があること。

2-3-4 USB ポート(Type-A)は最低 4 個あること。

2-4 握力計

2-4-1 測定した握力が、InBody と連携が可能であること。

３　その他の要件

3-1 納入期限

令和８年３月31日（火）まで

3-2　設置条件等

3-2-1 調達物品は、大阪急性期・総合医療センター（以下「センター」という。）に設置す

ること。詳細はセンター職員の指示を受けること。

3-2-2 センターが用意した1次側設備（空調設備、電気設備、給排水設備）以外に必要な設備があれば、受注者の負担において用意すること。

3-2-3 調達物品の設置に関して、機器の搬入、据付、配管、配線、調整に要する全ての費用

は、本調達に含まれる。

3-2-4 受注者はあらかじめ、調達物品の納入スケジュールをセンターに示したうえ、導入の

経過・進捗状況を適宜報告すること。

3-2-5 調達物品の搬入等について、センターの診療業務に支障をきたさないよう、センタ

ー職員と協議の上その指示によること。

3-2-6 設置工事は、納入予定日、設置予定期間を事前にセンター職員と打合せ、そのスケ

ジュールに従い完了すること。

3-3　障害支援体制

3-3-1 通常の使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制であること。

3-3-2 年間を通じて連絡ができる体制であり、障害発生通知後速やかに復旧作業が開始でき

る保守体制であること。

3-3-3 修理、メンテナンスは国内の対応が可能であること。

3-3-4 調達物品の納入後においても、稼動に必要な消耗品及び故障時に対する交換部品の 安定した供給が確保されていること。

3-4　教育体制等

3-4-1 取扱説明書は日本語版で1部提供すること。

3-4-2 センター職員に対する導入時教育訓練は、センターが指定する日時場所で行うこと。

また、納入後1年間は随時対応すること。

3-4-3 既設システムとの接続は、事前にセンター職員と打合せ、そのスケジュールに従い

完了すること。

3-5 保守体制等

3-5-1 通常の使用で発生した故障の修理及びアフターサービス・メンテナンスの体制が整備

されており、故障発生時には速やかに技術者を派遣し、修理が行える体制であること。

3-5-2 納入検査確認後１年間は，通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。

3-5-3 品質保証期間を搬入後５年とすること。

3-5-4 障害発生時において、復旧のための通報を受けてから速やかに現場対応できる体制で

あること。

3-6 その他

3-6-1 調達物品は、入札時点で薬機法に定められている製造承認を得ている物品であること。  3-6-2 調達物品は入札時点で製品化されていることを原則とする。

3-6-3 納入までの間に、調達物品の仕様変更やソフトウェアのバージョンアップがあった場

合には、センターと協議し、最新の製品を納入すること。

3-6-4本仕様書に記載のない事項は、その都度協議に基づいて決定すること。