検体検査総合自動搬送分析システム

賃貸借契約

仕　様　書

令和７年６月

地方独立行政法人大阪府立病院機構

大阪急性期・総合医療センター

Ⅰ．仕様書概要説明

１　賃貸借品名及び構成内訳

検体検査総合自動搬送分析システム　一式

【内訳】

（１）生化学自動分析装置				2式

（２）全自動化学発光免疫測定装置　　　　　　　	3式

（３）全自動電気化学発光免疫測定装置　　　　　	1式

（４）多項目自動血球分析装置　　　　　　　　　	1式

（５）全自動血液凝固分析装置　　　　　　　　　	2式

（６）全自動化学発光酵素免疫測定装置　　　　　	1式

（７）全自動輸血検査測定装置　　　　　　　　　	2式

（８）検体前処理搬送システム　　　　　　　　　	1式

（９）純水装置　　　　　　　　　　　　　　　　	5式

（10）オンライン・付帯作業				1式

※搬入、調整、設置、接続（機器への接続や検査システム等とのオンライン接続等）、

付帯工事、必要に応じて無停電電源装置、既存機器を当センター敷地内の指定する場所への移動等の全ての諸経費を　含む。

※当センターの電子カルテシステムへ接続する場合は、事前に情報企画室に確認の上、

実施すること。

２　契約期間

令和８年１月１日から令和13年12月31日まで

３　技術的要件の概要

本件調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は以下に示すとおりである。

以下に示す要求要件は、大阪急性期・総合医療センター（以下「当センター」という。）

が必要とする最低限の要求要件を示している。

Ⅱ．調達物品に備えるべき技術的要件

（性能・機能に関する要件）

検体検査総合自動搬送分析システムの各機器は、以下の要件を満たすこと。

１　生化学自動分析装置

（１）装置は試薬ピペッティング方式のランダムアクセス装置であること。

（２）最大依頼項目は電解質を含め100項目以上であること。

（３）処理能力は１ユニット辺り１時間に比色1200テスト以上であり、複数ユニットを接続

可能であること。

（４）バックアップも考えて2台提案であること。合計処理能力は１時間に比色9600テスト以上であること。

（５）電極測定ユニットを有すること。

（６）電極はNa、K、Clの測定が出来、専用ユニットを持ち、電極を各々交換可能なこと。

（７）電解質ユニットは1台当たり3ユニット搭載可能なこと。

（８）当センター指定の設置場所に、検体搬送システムと接続して設置し、なおかつ十分な

通路を確保可能なこと。

（９）納入後1年間、年3回の保守・点検、及び故障発生時には随時の修理を無償で行うこ

と。但し、故障の原因が当院による過失であることが明らかな場合は、この限りでな

い。

（10）検体分注量は2.0から30.0㎕／テスト（0.1㎕ステップ）であること。

（11）検体前希釈ユニットを有しており、処理能力を落とさず、検体前希釈が可能なこと。

（12）サンプル詰まり検知機能を有し、自動洗浄後に次検体のサンプリングを継続すること。

（13）装置本体に60検体以上架設可能なサンプラを有すること。

（14）検体容器はサンプルカップ、採血管が混在可能なこと。

（15）検体分注方式は自動搬送されてきた検体を5本ラックへの載せ替えなく、外部サンプ

リング機構により搬送システムから直接分注する方式であること。

（16）試薬分注量は5～70㎕（0.１㎕ステップ）の範囲で設定可能なこと。

（17）試薬分注方式はピペッティング方式であること。

（18）試薬庫は全て保冷状態にあり、第1試薬庫、第2試薬庫ともに最大36本までセット可

能なこと。

（19）試薬バーコードは使用可能であること。

（20）試薬ボトル機能を有し、自動キャリブレーションを行なう機能を有していること。

（21）汎用試薬に対応すること。

（22）反応容器はプラスチック製であること。

（23）最小反応液量は50㎕以下であること。

（24）恒温方式は不活性液循環方式であること。

（25）測光方式は1波長または2波長測光可能であること。

（26）測光波長は340～884nmの範囲で14波長の中から選択可能であること。

（27）測光ポイントは64ポイント以上あること。

（28）検査システムに通信が可能なこと。

（29）納入後1年間、年１回の保守・点検、及び故障発生時には随時の修理を無償で行うこ

と。但し、故障の原因が当センターによる過失であることが明らかな場合は、この限

りでない。

２　全自動化学発光免疫測定装置

（１）大量検体処理が可能であること。（最大200テスト/時/１台以上）

（２）同時に47項目/１台以上の測定が可能であること。

（３）緊急検体優先機能を有すること。

（４）ランダムアクセス・コンティニアス方式を有しており、機器を止めること無く試薬・消耗品の追加が可能であること。

（５）業務効率化が図れるよう搬送接続が可能であること。

（６）システムとオンラインで項目選択が可能であること。

（７）下記の検査項目の測定が1台で可能であり、現在と報告単位が変わらないこと。

・腫瘍マーカー：CEA,AFP,CA19-9,PSA,CA125,CA15-3,PIVKA-Ⅱ,FreePSA

・感染症：HBs抗原定量,HBs抗体, HBc抗体, HBe抗原,HBe抗体,HCV抗体,

HIV抗原抗体,HTLV-I/Ⅱ抗体,PCT

・甲状腺マーカー：TSH,FT4,FT3

・循環器マーカー：BNP,高感度ﾄﾛﾎﾟﾆﾝI

・ホルモン他：βHCG,ｲﾝｽﾘﾝ,C-ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ,ﾌｪﾘﾁﾝ

（８）毎日のメンテナンスが全自動で、且つ30分以内に完了可能であること。

（９） 消耗品の固形廃棄物は1つまでとし、廃棄物軽減に貢献でき経済性に優れていること。

（10）供給者は、本システムの製造・販売メーカーであり、自社カスタマーセンター・技術

員を有し、異常反応などの発生時には責任ある対応が可能であること。

（11）納入後1年間、年1回の保守・点検、及び故障発生時には随時の修理を無償で行うこ

と。但し、故障の原因が当センターによる過失であることが明らかな場合は、この限

りでない。

（12）検体分中はプレッシャモニタリング機構を有しサンプル詰まり検知機能が標準装備されていること。

（13）緊急検体が一度に30検体以上架設可能なこと。

（14）検体バーコードの読み取りエラー削減のため、スキャン方式を用いていること。

（15）試薬分注はプローブピペッティング方式であること。

（16）ロット、オンボード期限など試薬管理が簡便であり、保冷機能を有すること。

（17）測定時間が35分以内であること。

（18）項目にあった測定系を有し１ステップ・２ステップ・３ステップの測定系が可能であ

ること。

（19）HBsAgの測定がWHOに準拠した試薬であること。

（20）BNP，TnIの測定時間が15分以内であること。

（21）分析方法は化学発光免疫測定法（CLIA法）であること。

３　全自動電気化学発光免疫測定装置

（１）処理能力が300テスト/時であること(※連結不可)

（２）1台あたり同時に45項目以上の測定が可能であること。

（３）緊急検体優先機能を有すること。

（４）機器を止めること無く試薬・消耗品の追加が可能であること。

（５）業務効率化が図れるよう搬送接続が可能であること。

（６）システムとオンラインで項目選択が可能であること。

（７）外部精度管理プログラムを有すること。

（８）下記項目の測定が1台で可能であること。

・Anti-TPO,Anti-Tg,高感度Tg,TRAb,NSE,ｼﾌﾗ,intactPTH,IgE,ﾀｸﾛﾘﾑｽ,

ｼｸﾛｽﾎﾟﾘﾝ,ｴﾍﾞﾛﾘﾑｽ,LH,E2,FSH,ﾌﾟﾛｹﾞｽﾃﾛﾝ,ﾃｽﾄｽﾃﾛﾝ,SCC,proGRP,ﾋﾞﾀﾐﾝB12,

葉酸,NTproBNP

（９）自動立ち上げが可能なこと

（10）試薬管理にRFIDであること。

（11）供給者は、本システムの製造・販売メーカーであり、自社カスタマーセンター・技術

員を有し、異常反応などの発生時には責任ある対応が可能であること。

（12）納入後1年間、年1回の保守・点検、及び故障発生時には随時の修理を無償で行うこ

と。但し、故障の原因が当センターによる過失であることが明らかな場合は、この限

りでない。

（13）検体の分注に用いる分注チップはコンタミネーション回避のためディスポーザブル方

式であること。

（12）液面センサー（検体・試薬プローブ）及び詰まり検知センサー（検体プローブ）によ

り、吸引物の液量不足や詰まりの有無を確認可能であること

（13）ロット、オンボード期限など試薬管理が簡便であり、保冷機能を有すること。

（14）測定時間が30分以内であること。

（15）分析方法は電気化学発光免疫測定法（ECLIA法）であること。

（16）２点補正の検量線測定によりキャリブレーションに要する試薬の消費が少なく、経済性に優れていること。

４　多項目自動血球分析装置

多項目自動血球分析装置は、測定部本体４式、塗抹標本作成装置２式、検体並び替え

装置1式、試薬調整装置２式、検体搬送ユニット1式よって構成され、以下の要件

を満たすこと。

・測定部本体

（１）検査項目としてWBC、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、PLT、NEUT%、LYMPH%、MONO%、

EO%、BASO%、NEUT#、LYMPH#、MONO#、EO#、BASO#、RET%、RET#、の測定が可能である

こと。

（２）白血球分類の測定方法は半導体レーザーを用いたフローサイトメトリー法であること

。

（３）PLTの測定方法は電気抵抗方式、及びフローサイトメトリー法であること。

（４）有核赤血球数の定量測定が可能で、白血球数の自動補正ができる機能を有すること。

（５）幼若顆粒球を解析し実数とパーセンテージで表示可能であること。

（６）網赤血球ヘモグロビン相当量の測定が可能であること。

（７）骨髄における血小板の産生能、幹細胞移植後の血小板生着予測および、ITPの診断に

有用な幼若血小板比率を測定可能であること。

（８）吸引血液量は、サンプラー方式、マニュアル方式ともに100μl以下であること。

（９）検査に要する検体量が20μl以下の微量血に対応した測定モードを有すること。

（10）CBC+DIFF測定時100検体／時間以上,CBC+DIFF+RET測定時に80検体／時間以上の処

理能力を有すること。

（11）予め設定したルールに基づく自動再測定が可能であること。

（12）体液（脳髄液、腹水、胸水等）が検体の前処理なく測定可能であること。

（13）ネットワークを用いた外部精度管理機能に対応していること

（14）大容量試薬がある場合は、濃縮試薬を純水で希釈し、使用濃度に希釈後、分析装置に

供給可能であること。

（15）検体の吸引には血液接触のリスクを軽減する為、キャップピアッシング方式であるこ

と。

（16）検査システムとのオンライン費用を含むこと。

・塗抹標本作成装置

（１）血液像の塗抹標本をウェッジ方式で作製し、標本認識用情報の印字、染色、乾燥まで

の動作を自動的に行う機能を有すること。

（２）多項目自動血球分析装置の測定結果から自動的に必要な検体のみ塗抹標本作製ができ

る機能を有すること。

（３）塗抹条件は、多項目自動血球分析装置で測定されたヘマトクリット値により、検体毎

に８段階以上のレベルに自動調整される機能を有すること。

（４）本装置1台に２種類以上のスライドガラスをセットし１検体毎に使い分け、および2

枚同時作成が、自動で制御される機能を有すること。

（５）標本識別情報としてスライドガラスのフロスト部に、検体番号、日付、患者ID、患者

名（漢字）、二次元バーコードを印字することが可能であること。

（６）小児検体の増加した場合に備え、微量血用試験管での塗抹標本作成が可能であること

。

（７）処理能力は、70検体／時間以上であること。

（８）検体の吸引には血液接触のリスクを軽減する為、キャップピアッシング方式であるこ

と。

（９）吸引血液量は70μl以下であること。

（10）用手法で作製した塗抹標本への染色が可能であること。

（11）検査システムとのオンライン費用を含むこと。

・検体並び替え装置

（１）測定後の検体を自動で並び替え、設置されたラックに収納する機能を有すること。

・試薬調整装置

（１）濃縮試薬を純水で希釈し、使用濃度に希釈後、分析装置に供給可能であること。

・検体搬送ユニット

（１）多項目自動血球分析装置４台と塗抹標本作成装置２台と検体並び替え装置が一連の搬

送で接続されていること

（２）事前に設定した時間に精度管理用のコントロール物質及び装置洗浄液を自動的に搬送

に送り込む機能を有すること。

５　全自動血液凝固分析装置

（１）PT、APTT、Fbg、外因系凝固因子（II、V、VII、X）、内因系凝固因子（VIII、IX、XI、

XII）、AT、FDP、Dダイマーの測定が可能であること。

（２）1台あたりの最大処理能力は、PT単独測定時もしくはPT/APTT同時測定時で400テス

ト／時間以上であること。

（３）測定原理は光学法であり、凝固法、合成基質法、免疫比濁法、凝集法に対応している

こと。

（４）測光波長として、340、405、575、660、800nmの各波長に対応しており、乳び等の影

響に対する測定限界を高める機能として、主波長以外に副波長での測定も同時に行う

ことが可能であること。

（５）測定前に405、575、660 nmの3波長の吸光度によって検体の干渉物質レベルを推定し

、溶血、黄疸、乳びの検体情報をフラグにて表示する機能を有すること。

（６）適正な測定結果の報告の為、検体の初回吸引時に、あらかじめ設定した液面範囲を外

れた検体に対してフラグで表示する採血量チェック機能を有すること。

（７）一次取り込みを行うことにより、測定結果に基づく自動再測定、自動再希釈測定、測

光時間の自動延長による再測定が可能であること。

（８）クロスミキシングテスト（多点希釈機能）機能を有し、即時型の自動希釈およびグラ

フ作成・遅延型のグラフ重ね合わせ(手動)および検査システムへのグラフ画像出力が

可能であること。

（９）凝固波形解析(CWA：Clot Waveform Analysis)機能を有すること。

（10）検体由来の測定データエラーに関して、エラーの解説および対処方法をガイダンス方

式で表示する機能を有すること。

（11）同一項目の別バイアルを複数同時に精度管理測定できる機能を有すること。

（12）微量検体対応として、一次取り込みを行わずに測定する機能を有すること。

（13）シャットダウン時に自動でバックアップを行う機能を有すること。

（14）ネットワークを用いたリアルタイムでの外部精度管理機能を有すること。

６　全自動化学発光酵素免疫測定装置

（１）検体処理能力は、120テスト/時/１台以上であること。

（２）同時分析項目数が最大24項目以上であること。

（３）緊急検体優先機能を有すること。

（４）ランダムアクセス方式を有しており、機器を止めること無く試薬・消耗品の追加が可

能であること。

（５）試薬形状がモノテストカートリッジ試薬であり、ロスなく運用可能であること。

（６）システムとオンラインで項目選択が可能であること。

（７）現在院内測定している下記TDM項目の測定が1台で可能であること。

・測定項目：フェニトイン,フェノバルビタール,バルプロ酸,カルバマゼピン,ジゴキ

シン,バンコマイシン,テオフィリン

（８）毎日のメンテナンスはボタン操作だけで特別な作業を必要とせず簡便であること。

（９）納入後1年間、故障発生時には随時の修理を無償で行うこと。

但し、故障の原因が当センターによる明らかな過失である場合は、この限りでない。

（10）検体の分注に用いる分注チップはコンタミネーション回避の為、ディスポーザブル方

式であること。

（11）検体バーコードの読み取りエラー削減のため、スキャン方式を用いていること。

（12）30秒に1度、自動で検体ラックが引き込まれること。

（13）圧力検知方式による検体吸引エラーの検知機能を有すること。

（14）試薬分注はカートリッジ試薬で分注動作を要さず、消耗品の低減化及びコンタミネー

ション回避が図れること。

（15）ロット、有効期限など試薬管理が簡便であり、保冷機能を有すること。

（16）分析方法は化学発光酵素免疫測定法（ＣＬEＩＡ法）であること。

（17）反応時間が25分以内であること。

（18）測光方式がフォトンカウンティング方式であること。

（19）10倍、100倍、200倍、1000倍の任意選択可能な自動希釈機能を有すること。

（20）マスターキャリブレーション機能を搭載しており、キャリブレーションに要する試薬

の消費が少なく、経済性に優れていること。

７　全自動輸血検査測定装置

（１）全自動で血液型、抗体スクリーニング、クロスマッチが可能であること。

（２）7月1日時点で抗体価測定機能を有すること。

（３）再検が必要な場合に自動的に検査を行う機能を有すること。

（４）ビーズカラム遠心凝集法を使用していること。

（５）架設可能検体数は42検体以上であること。

（６）断続的に検体を架設可能であること。

（７）2本TUBEで検体測定が可能であること。

（８）双方向通信機能を有すること。

（９）日本語タッチパネルスクリーンによる簡易操作を有すること。

（10）予めプログラムされた簡易な精度管理機能を有すること。

（11）耐用年数は、本体５年以上であること。

８　検体搬送システム

検体搬送システムは、検体前処理ユニット（投入・開栓・分注・仕分）、検体バッファ

ユニット、検体収納ユニット、閉栓ユニット、冷蔵ユニット、搬送コントローラ、搬

送ライン、前処理搬送制御システム、オンライン分析装置集中管理システムによって

構成され、以下の要件を満たすこと。

・検体前処理ユニット（投入・開栓・分注・仕分）

（１）遠心済みの検体を投入して、開栓、子検体容器のラベル印字、分注、仕分、コントロ

ールの投入、すべての工程を1台で行うことが可能であること。

（２）前処理装置の操作はタッチパネルで行い、タッチパネルを装置本体に取り付けられる

こと。

（３）検体のセットは、最大200検体架設（40ラック、５本ラック単位）可能であること。

至急検体は、最大5検体架設（1ラック、５本ラック単位）し、ラックを置くだけで

優先発進することが可能であること。

（４）開栓は570検体/時（ゴム栓）以上の処理が可能であること。

（５）分注は540検体/時（500μL吸引、1:1分注時）以上の処理が可能であること。

（６）分注量は最大800μL、最小200μLであり、最大分取容量は5000μLが可能であるこ

と。

（７）仕分は1,000検体/時以上の検体仕分処理が可能であり、仕分けエリアは、最大280

検体架設（56ラック、５本ラック単位）可能であること。

（８）分注チップは1,000本単位で交換し、着脱可能なカセットに収納されており、また、

子検体容器はトレイ型カセットに収納されており、消耗品補充が容易にできる仕組み

であること。

（９）投入時に親検体のバーコード向きを揃える必要が無く、スムーズに投入作業を行うこ

とが可能であり、また、同一IDで複数採取した採血管を同時に投入可能であること。

（10）投入した親検体の写真を360°全周イメージ1年間分（約365,000枚）保管可能であ

ること。

（11）開栓エラーが発生した場合は大型LED、エラーメッセージ、アラーム音にてお知らせ

する機能を有すること。

（12）親検体の栓有無を自動で識別し、開栓が不要な場合は開栓処理をパスする機能を有す

ること。

（13）親検体の液面検知を行い、量不足の検体は、空の子検体容器を作成し、親検体と共に

エラー検体として処理する機能を有すること。

（14）子検体容器には予めラベルが貼られているプレラベルタイプを使用し、ラベルロール

の交換、インクリボンなどの消耗品が発生しないこと。

（15）消耗品管理機能（分注チップ・子検体容器のセット残数）を備えており、供給物が無

くなった場合は大型LED、アラーム音もしくは音声にてお知らせする機能を有するこ

と。

（16）分注チップや子検体容器は日々の使用量から使用数の予想や残数管理が可能であり、

消耗品の消費や、検体数の時間帯ごとの推移について予測パターンを作成可能である

こと。

（17）投入した検体数を通常・至急の識別種別毎・時間毎に棒グラフ表示できる機能を備え

ていること。

（18）トラブル箇所を立体画像付きでポップアップ表示するナビゲーション機能を有し、エ

ラー検体の発生日、排出先を検索することが可能であること。

（19）一次元バーコードリーダーにより検体IDを読みとり、先のライン内分析状況に応じ

て、検体を順次搬送ラインへ送出すること。

（20）納入後1年間、年２回の保守・点検、及び故障発生時には随時の修理を無償で行うこ

と。但し、故障の原因が当センターによる過失であることが明らかな場合は、この限

りでない。

・検体バッファユニット

（１）検体搬送システムでME機器への検体の搬送のため待機場所としての機能を有するこ

と。

（２）初検のサンプリング終了後に再検待ちで待機する機能を有すること。

（３）収納検体数は、1モジュール30本以上であること｡

（４）収納検体総数は、240本以上であること。

（５）納入後1年間、年２回の保守・点検、及び故障発生時には随時の修理を無償で行うこ

と。但し、故障の原因が当センターによる過失であることが明らかな場合は、この限

りでない。

・検体収納ユニット

（１）前処理ユニットで処理済みの検体や測定済み検体を搬送ラインから自動的に収納可能

であること。

（２）同時に収納できる検体数は1,200本であること。

（３）容器種別毎に50検体ラックに仕分けを行い､最大24ラック、24エリアの仕分け収納

が可能であること。

（４）搬送ラインを停止すること無く、検体収納ラックを抜き出すことが可能であること。

（５）回収済み検体の検体ID、ラックID、ラック内ポジション、回収日時、回収結果を確認

することが可能で、検体検査システムにその回収情報を送信することが可能であるこ

と。

（６）検体収納ユニットから検体収納ラックを抜き出しても、検体の収納情報は１ヶ月間検

索可能であること。

（７）回収検体を収納する50本ラックでそのまま検体が保存できるように、容易にラックに

かぶせることが可能な蓋を提供可能であること。

（８）再検待ち検体を回収し、再検時に搬送システムに再投入する機能を有すること。

（９）回収済み検体の中から、指定した検体を専用のエリアに取り出すことが可能であるこ

と。

（10）検体前処理ユニット故障時に、予め設定した投入ラックエリアに検体をセットするこ

とで、前処理ユニットからではなくても搬送システムに検体を発進することが可能で

あること。

（11）検体回収時にホルダーIDと検体IDの照合を行い、バーコードリーダーよる検体ラベ

ルの誤読や、採血管への検体ラベル二面張りの誤読を防止可能であること。

（12）納入後1年間、年２回の保守・点検、及び故障発生時には随時の修理を無償で行うこ

と。但し、故障の原因が当センターによる過失であることが明らかな場合は、この限

りでない。

・閉栓ユニット

（１）フタ材（アルミシール）を熱で採血管に接着する方式での閉栓機能を有すること。

（２）フタ材はロール式で、1ロールあたり9,000検体分以上の閉栓動作が可能であること。

（３）ロールはQMコードで管理されること。

（４）納入後1年間、年2回の保守・点検、及び故障発生時には随時の修理を無償で行うこ

と。但し、故障の原因が当センターによる過失であることが明らかな場合は、この限

りでない。

・冷蔵ユニット

（１）50検体ラックを100個（計5000検体分）以上格納できる容量を有すること。

（２）測定が完了した検体を搬送ラインから50本ラックに移載し、ラックごと冷蔵する機

能を有すること。

（３）温度設定は0.5℃刻みで設定でき、最低４℃まで設定可能であること。

（４）設定温度の±３℃の範囲内で管理可能であること。

（５）検体廃棄箱を配置でき、特定の期間を経過した検体を自動で廃棄する事が可能である

こと。

（６）冷蔵庫内から指定検体を装置内部の検体取り出し場所に出す事が可能であること。

（７）冷蔵する検体の画像撮像と液量判定する機能を有すること。

（８）納入後１年間、年２回の保守・点検、及び故障発生時には随時の修理を無償で行うこ

と。但し、故障の原因が当センターによる過失であることが明らかな場合は、この限

りでない。

・搬送コントローラ

（１）検体搬送システムの制御装置を有するパーソナルコンピュータであること。メンテナ

ンス等の必要時を除き、24時間365日完全無停止で稼動が可能であること。

（２）パーソナルコンピュータのスペックは搬送コントローラで使用に耐えうるスペックで

あること。

（３）2台のパーソナルコンピュータは、無停電電源装置を備えること。

（４）搬送システムの画面における搬送ライン表示と状況表示が可能であること。

（５）当センター保有の臨床検査システムからの検体搬送情報に基づき作動すること。また

、通信方法はイーサーネット方式であること。

（６）当センター保有の臨床検査システムから受信した検体搬送情報を基に、搬送システム

にて搬送制御を行い、適切なME機器に検体を搬送可能であること。

（７）色などで視覚的に搬送ラインの稼働状況を把握可能な機能を有すること。

（８）搬送ライン上で、親検体及び分注された子検体の位置を確認可能なモニタリング機能

を有すること。

（９）検体搬送システムに接続されたME機器の接続ユニット起動・停止の制御コントロー

ルが可能であること。但し、分析装置接続部のコントロールパネルによって可能であ

る場合も同等と見なす。

（10）ME機器を同一機種で２重構造化して接続した場合でも、項目毎にME機器への振り分

け指示が搬送システムで可能であること。

（11）メインコントローラと搬送ユニットはネットワーク接続されており、当センター保有

の臨 床検査システムとの接続は代表のメインコントローラ１台で可能であること。

（12）納入後1年間、年２回の保守・点検、及び故障発生時には随時の修理を無償で行うこ

と。但し、故障の原因が当センターによる過失であることが明らかな場合は、この限

りでない。

・搬送ライン

（１）検体前処理ユニット（投入・開栓・分注・仕分）２台、 検体バッファユニット８台、

検体収納ユニット1台、閉栓ユニット1台、冷蔵ユニット1台、生化学自動分析装置

２台、自動免疫測定装置５台を接続し連動して作動可能なこと。

（２）本搬送ラインでは多種類のME機器群を連動させるため、採取容器の異なった検体が

混在した場合でも、渋滞により検体がライン上で待機することなく、目的のME機器に

速やかに搬送可能であること。

（３）検体を目的のME機器に迅速に移送出来るよう、検体の搬送方法は１本搬送方式であ

ること。

（４）検体バーコード読み取り誤差を最小限にするため、移送時の検体はキャリアによる管

理を行うことが出来ること。

（５）検体搬送ラインに投入された検体は、投入順によらず、緊急検体などの優先検体が迅

速に処理されるよう、検体追い越しなどの機能を備えること。

（６）当センター保有の臨床検査システムからの再検指示情報（検体搬送情報）に従い、再

検待ちの検体をME機器に再搬送する機能を有すること。

（７）搬送ラインに接続されたME機器の接続・切り離しは、稼働中でも実施可能であるこ

と。

（８）納入後1年間、年２回の保守・点検、及び故障発生時には随時の修理を無償で行うこ

と。但し、故障の原因が当センターによる過失であることが明らかな場合は、この限

りでない。

・前処理搬送制御システム

- 今回導入の検体搬送システム、自動分析装置２台、免疫測定装置５台を当センター

保有の臨床検査システムにオンライン接続を行うこと。

（２）検体搬送システムへ検体搬送情報を送信可能であること。

（３）当センター保有の臨床検査システムから検体搬送システムへ再検の検体搬送情報を送

信可能であること。

（４）検体搬送システムから送信された検体分注情報を当センター保有の臨床検査システム

に格納可能であること。

（５）当センター保有の臨床検査システムのマスタメンテナンス画面にて、検体搬送システ

ム関連項目などのマスタ設定が可能であること。

・オンライン分析装置集中管理システム

（１）検査室に分散するディスプレイを1元管理するための仕組みを有すること。

９　純水製造装置

（１）RO膜と伴う仕様であること。

（２）純水製造能力は、分析装置が要求する純水使用量以上であること。

（３）消耗品等の交換時期をブザーで知らせる機能を有すること。

（４）警報の際に、消耗品類の警報表示、並びにエラー番号等で警報内容が確認できる仕様であること。

（５）装置の運転データをバックアップし、警報が出た際にSDカードの履歴で運転状況を

確認できる仕様であること。

（６）各分析装置メーカーの仕様に合わせたオプション品を有すること。

（７）電源はAC100V±10%であること。

（８）装置本体下部にキャスターを有し、移動が可能であること。

10　オンライン・付帯作業

（１）１から８に関しての機器は、当センター保有の臨床検査システム（CLINILAN LRP Suite

：エイアンドティー社製）と集中管理システム（CLINILOG COTI：エイアンドティー社

製）とのオンライン接続を行うこと。

（２）詳細なオンライン仕様書を速やかに提出し、機器情報をシステムで有効に利用できる

よう努めること。

（３）機器設置に伴う工事が必要な場合は、当センターに申し出て、許可を得た後に実施す

ること。

Ⅲ　その他の要件

１　職員研修及び技術支援

（１）受注者は調達物品の取扱説明を実施すること。

（２）受注者はあらかじめ、導入スケジュールをセンターに示した上、導入の経過・進捗状

況を適時センターに報告すること。

（３）必要なマニュアル・教材及び手引書については、すべて日本語で記載したものを５部

以上提出すること。

（４）医療従事者が操作方法を熟知し、確実に使用が出来るまで受注者が責任を持って研修

・技術支援を行うこと。

２　設備条件

（１）調達物品の設置場所は、当センターが指定する場所に設置すること。詳細は当センタ

ー職員に確認すること。

（２）導入に必要な搬入・据付・調整・接続・敷設費用・オンライン接続・付帯工事費等の

全ての諸経費は受注者の負担とするものとし、日常業務に支障がないように行うこと。

（３）新たに電源コンセントを使用する場合や現有機器と調達物品の電気容量が異なる場合

は、事前に当センター職員に確認し、実施すること。

（４）当センターの電子カルテシステムを含む院内ネットワークやインターネットへ接続す

る場合は、事前に詳細接続図などを用いた上で、情報企画室に確認し、実施すること。

（５）調達物品を天井及び天井内に設置する場合や設置するにあたり電源等が必要な場合は

、当センター職員に確認し、受注者の負担にて取り付け、復旧すること。

また、搬入、据付時に建物および備品に損傷が起きた場合、受注者が責任を持って現

状復帰すること。

３　アフターメンテナンス・サービス

（１）調達物品導入後１年間は通常使用における機器トラブルについては無償保証とする。

（２）調達物品に障害が生じた場合、復旧のための迅速な対応が行えること。

（３）障害時対応として、修理部品が用意されていること。

（４）サービスエンジニア体制が整っていること。

４　納入期限

令和８年１月31日

５　その他

（１）調達物品の運搬、設置及び据付調整は所定の位置に納入期限までに行うこと。

（２）調達物品の納品にあたり知りえた情報等の使用及び第三者への提供並びに情報等の複

写及び複製については厳に禁止する。このことは、業務終了後においても同様とする。

（３）必要に応じて、当センター指定の様式にて、調達物品の仕様データ（商品名、製造番

号など）を提出すること。その際、調達物品の性能等について説明を求められた場合

は誠実に回答すること。

（４）納入までの間に、調達物品の仕様変更やソフトウェアのバージョンアップがあった場

合には、当センターと協議し、最新の調達物品を納入すること。

（５）電子カルテなどの病院情報システムに接続予定のある調達物品については、当センタ

ー指定のネットワークセキュリティチェックリストを提出すること。

（６）本仕様書に記載のない事項は、その都度協議に基づいて決定すること。

（７）各装置設置後は十分に調整し、機能及び動作などの試験を行い、異常のないことを認

の後、当センター職員立会いの下に仕様内容及び始動確認等について検査を行うこと。

（８）医療機器においては「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律」に基づく承認がされていること。