自動細胞解析装置

仕　　様　　書

令和８年１月

地方独立行政法人大阪府立病院機構

大阪急性期・総合医療センター

Ⅰ　調達物品の概要

自動細胞解析装置　一式

【機器構成】

（１）フローサイトメーター　　　1式

（２）自動サンプル調整装置　　　1台

Ⅱ　調達物品に備えるべき技術的要件

１　自動細胞解析装置は、以下の要件を満たすこと。

- フローサイトメーター　1式

  - 照射波長が488nm及び640nmのレーザーを各１本ずつ搭載していること。

  - 蛍光検出器は反射光学検出システムを採用しており、光電子増倍管(PMT)を6個以上有すること。

  - 検出感度はFITC 85MESF以下、PE 20MESF以下であること。

  - フローセルは、ステンレス製フローセルであること。

  - サンプル解析速度は、35,000個/秒以上であること。

  - キャリーオーバーは、初期設定としてSITフラッシュ時は0.10％以下、SITフラッシュを3回以上に設定した場合には0.05%以下であること。

  - 自動光軸調整機能を有すること。

  - オートサンプラーは、5mlチューブ、96ウェル・384ウェルプレートの各サンプルデバイスを1台で自動測定出来る機能を有すること。

  - OSは、Microsoft社製Windows10(英語版)相当以上の機能を有すること。

  - CPUは、Intel社製Intel Core i7-12700 2.1GHz相当以上の性能を有すること。

  - 主記憶容量が16GB以上のメモリーを有し、物理容量が１TB以上のHDドライブを有する　こと。

  - モニタは、最大解像度2500×1400以上で、27インチ以上の液晶ディスプレイを１台有すること。

- 自動サンプル調整装置　１台

  - 赤血球溶血剤の添加、撹拌、洗浄および固定処理を自動で実施する機能を有すること

  - 溶血剤、固定剤の添加量、撹拌頻度や時間、インキュベーション時間、洗浄残存量、遠心の重力をそれぞれ設定可能であること。

  - 細胞洗浄操作時の細胞沈降、細胞洗浄の各重力設定が50～500g間で任意に設定可能であること。

  - 細胞洗浄操作時の細胞沈降操作時間が1～300秒間で任意に設定可能であること。

  - 遠心分離機を使用することなく血漿成分、過剰な未反応抗体を除去する機能を有すること。

Ⅲ　その他の要件

１　納入期限

令和８年３月31日（火）まで

２　設置条件等

（１）調達物品の納入場所は、大阪急性期・総合医療センター（以下「当センター」という。）に設置すること。詳細はセンター職員の指示を受けること。

（２）当センターが用意した1次側設備（空調設備、電気設備、給排水設備）以外に必要な設備があれば、受注者の負担において用意すること。

（３）調達物品の設置に関して、機器の搬入、据付、配管、配線、調整に要する全ての費用は、

本調達に含まれる。

（４）受注者はあらかじめ、調達物品の納入スケジュールを当センターに示したうえ、導入の

経過・進捗状況を適宜報告すること。

（５）調達物品の搬入等について、センターの診療業務に支障をきたさないよう、センター

職員と協議の上その指示によること。

（６）設置工事は、納入予定日、設置予定期間を事前にセンター職員と打合せ、そのスケジュ

ールに従い完了すること。

３　障害支援体制

（１）通常の使用で発生した故障の修理及び定期的保守点検を実施できる体制であること。

（２）年間を通じて連絡ができる体制であり、障害発生通知後速やかに復旧作業が開始できる

保守体制であること。

（３）調達物品の納入後においても、稼動に必要な消耗品及び故障時に対する交換部品の安定

した供給が確保されていること。

４　教育体制等

（１）取扱説明書は日本語版で1部提供すること。

（２）センター職員に対する導入時教育訓練は、センターが指定する日時、場所で行うこと。また、納入後1年間は随時対応すること。

（３）既設システムとの接続は、事前にセンター職員と打合せ、そのスケジュールに従い完了すること。

５　保守体制等

（１）通常の使用で発生した故障の修理及びアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されており、故障発生時には速やかに技術者を派遣し、修理が行える体制であること。

（２）納入検査確認後１年間は，通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。

（３）障害発生時において、復旧のための通報を受けてから速やかに現場対応できる体制であること。

６その他

（１）調達物品は、入札時点で薬事法に定められている製造承認を得ている物品であること。

（２）調達物品は入札時点で製品化されていることを原則とする。

（３）納入までの間に、調達物品の仕様変更やソフトウェアのバージョンアップがあった場合

には、センターと協議し、最新の製品を納入すること。

（４）本仕様書に記載のない事項は、その都度協議に基づいて決定すること。